Volume corrector

Volume Corrector

UNIGAS 500

( Quick Manual )

LIST                           UNIGAS500

UNIGAS 500

구     성  …………………………………………………………………………………………………………………………………  3

제품 사양  …………………………………………………………………………………………………………………………………  4

단자 연결  …………………………………………………………………………………………………………………………………  8

기본 기능  …………………………………………………………………………………………………………………………………  9

디스플레이 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

세부 메뉴  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

UNIGAS 500 프로그램

제품 소개  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

설치 방법  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

셋팅 방법  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

데이터 읽기………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

프로그램 에러 및 조치  ………………………………………………………………………………………………………………… 30

기   타

키패드를 이용한 설정 값 변경 ………………………………………………………………………………………………………… 32

기호 설명  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

UNIGAS 500                UNIGAS500

■ UNIGAS 500 구성

제품사양1                   UNIGAS500

■ 사용 환경

• 사용온도 : -20℃ ~ 50℃

• 사용습도 : 10 ~ 93%

• 보정값 연산 방식 : SGERG-88

■ 온도 센서

• 케이블 길이 / 두께: 1m 이상 , 1/4 NPT

• 반 경 : -25℃ ~ 55℃

• 정밀도 : 0.5℃ 이내

■ 압력 센서

• 반 경 : 0.8 ~ 2.5bar, 1.5 ~ 4bar, 2 ~ 10bar.

• 정밀도 : 0.25%이내

제품사양2                   UNIGAS500

■ Pulse Input

측정 간격 : 5 ~ 25sec

저주파 LF

• 최대 주파수 : 2Hz

• 최소 펄스간격 : 75mSec

고주파 HF

• 최대 주파수 : 2Hz

• 최소 펄스간격 : 100uSec

■ Pulse output

• 보정(Vb), 비보정(Vm) Pulse out

• Open Collector 방식 (4 ~ 20mA Analog Output)

제품사양3                   UNIGAS500

■ 저장능력

Vm, Vb, T, P 등 가스사용에 대한 내용 저장.

• 시간 기준 저장 능력 : 6개월

• 일 기준 저장 능력 : 12개월

• 월 기준 저장 능력 : 60개월

• Alarm 및 History 저장 : 약 1000개

■ 운영 프로그램

Window를 기반으로 한 안정된 프로그램

• RS 232 케이블을 통한 통신

• 보정기의 모든 상태들을 한눈에 확인 할 수 있음.

• 직관적 인터페이스로 매우 사용이 간편하며, 읽기, 쓰기 능력

• 각종 셋팅 변경 및, 알람내용 확인

제품사양4                   UNIGAS500

■ 전 원

안정된 전원 공급으로 타사 제품들보다 오랜 기간 사용

• 배터리 용량 : 30Ah

• 배터리 수명 : 8년 (1일 1회 검침 기준)

• 배터리 알람 기능 탑제 : 배터리가 용량이 5% 이하일 때 LCD창에 표시 (     )

• Alarm 및 History 저장 : 약 1000개

단자연결                    UNIGAS500

기본기능                     UNIGAS500

■ 기본 기능

• Key : 4개의 방향 키

• Display : Graphic LCD

• Input : Temperature, Pressure, Pulse, External Power

• Output : Analog signal, pulse

■ 방향키

▶ 선택, 이동

◀ 취소

▼ 아래

▲ 위

디스플레이1                 UNIGAS500

■ 화면 구성

① 외부 전원 표시

② 알람표시(알람발생시)

③ 배터리 잔량 표시

④ 비보정 값

⑤ 보정값

■ 배터리 잔량

5% 미만 (A 표시, 배터리 교환)

5~ 25%

25 ~ 50%

50 ~ 75%

75 ~ 100%

디스플레이2                 UNIGAS500

√ Main Menu는 두 개의 창으로 표시된다.

■ Main Menu 1

• 외부 전원, 알람, 배터리 잔량 표시

• 비보정(Vm)값 표시

■ Main Menu 2

• 측정되고 있는 현재온도(T), 압력(P), 비보정

순시값(Qm),보정 순시값(Qb),보정계수(C),

압축계수(K)값 표시 . (아래쪽 커서를 누르면 확인)

세부메뉴1                   UNIGAS500

√ Main 화면에서, 오른쪽 키를 누르면 다음과

같은 메뉴화면이 나옵니다.

■ Alarm History

√ 메뉴화면에서 오른쪽 버튼을 누르면 알람내용

을 확인할 수 있습니다.

• “년-월-날짜 시간: 분 알람내용“의 순서로 액정

화면에 나옵니다.

■ 주요 Alarm 내용

• SET : 셋팅 값이 변경되었음.

• TEMP : 온도를 측정범위 초과

• PRES : 압력을 측정범위 초과

• 상세한 내용은 Data logger의 Alarm logger를

통하여 확인 할 수 있습니다.

세부메뉴2                   UNIGAS500

■ Data Logger

√ Data logger에서 보정기가 기록한 온도, 압력,

보정, 비보정 값 등 다양한 기록들을 볼 수 있습니다.

• 메뉴화면에서 Data Logger을 선택 후, 오른쪽

버튼 클릭.

• Interval logger : 60분 기준 저장내용

Daily logger : 일일 기준 저장내용

Monthly logger : 월 기준 저장내용

Alarm Log : 알람 저장 내용 (상세내역)

•  Interval logger를 선택 후 오른쪽 버튼 클릭.

세부메뉴3                   UNIGAS500

■ Data Logger

• 원하는 날짜 선택 (년, 월, 일)

• 아래 그림과 같이 시간에 따른 정보가 나오면,

위, 아래, 오른쪽 커서를 사용하여 다른 시간대의

정보와 세부사항을 볼 수 있습니다.

• 다른 logger 정보도 같은 똑같은 방법으로 확인

할 수 있습니다.

세부메뉴4                   UNIGAS500

■ Gas Component

√ Gas component에서는 가스구성, 지정온도, 지정압력

, 기타 지정 값 등을 확인 할 수 있습니다.

• 메인메뉴에서 Gas component 선택 후 오른쪽 버튼

• Gas component는 두 개의 창으로 구성되어 있으며,

첫 번째 화면은 가스 구성에 관해서, 두 번째 화면은

지정 온도, 압력 등, 세부 셋팅 값에 관한 것입니다.

(세부 내용은 33 page 참조)

세부메뉴5                  UNIGAS500

■ VC information

√ VC information에서는 UNIGAS 500 관한 상세 내역이

담겨있습니다.

• 메인메뉴에서 VC information 선택 후 오른쪽 버튼

• Serial No : 시리얼 번호

BAT : 배터리 잔량 (최초 30.0A/h)시작

LF1/2 : 펄스 input

HF   : HF 시그널

PO   : 펄스 output

Version : UNIGAS 500 버전

세부메뉴6                  UNIGAS500

■ VC information

√ Set VC Factor는 보정기 셋팅에 관한 것입니다.

• 이 부분은 Lock되어 있습니다.

(변경은 설치자를 제외하고는 하지 못합니다.)